紫外辐照计使用说明书

概述

适用于杀菌、光刻、水处理、医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作。UV-B紫外辐照计有两个测量探头——254nm 探头和297nm 探头，254nm 探头的仪器只能在环境光照度较小的条件下对杀菌灯（低压汞灯）测量有效；每台仪器的探头号和仪器号是一一对应的，有多台仪器的用户，请注意不能将不同仪器的探头互换使用。

技术指标

波长范围及峰值波长：

（1）UV254 探头：λ：(230～300)nm；λP＝254nm

（2）UV297 探头：λ：(275～330)nm；λP＝297nm

UV-B双通道紫外辐照计辐照度测量范围：(0.1～199.9×103)μW/cm2

紫外带外区杂光：UV254：小于0.1％ UV297：小于0.05％

准确度：±10％ (相对于NIM 标准)

角度响应特性：符合国家二级光照度计标准

响应时间：1 秒

使用环境：温度(0～40)℃；

湿度<85%RH

尺寸和重量：180mm×80mm×36mm；0.2kg

电源：6F22 型9V 积层电池一只

结构

由紫外探头UV254(或UV297)和读数单元两部分组成，二者通过电缆用插头和插座连接。

读数单元左侧的各按键作用分别为：

电源：按下此键为电源接通状态，抬起此键为电源断开状态。

保持：按下此键为数据保持状态，抬起此键为数据样状态(测量时应抬起) 。

UV254：使用254 探头测量时按下此键，（同时应将“UV297”键抬起）。

UV297：使用297 探头测量时按下此键，（同时应将“UV254”键抬起）。

量程按键：

“×1”

“×10”

“×100”

“×1000”

操作

进行紫外辐照度测量时，首先将“电源”键按下，再根据测量需要按下“UV254”（或“UV297”）键和所选定的量程键（注意：“UV254”和“UV297”两个键切勿同时按下），然后将相应的254探头（或297 探头）插入读数单元的插孔内，打开探头盖，将探头光敏面置于待测位置，此时显示窗口上显示的数字与量程因子的乘积即为辐照度值（单位：μW/cm2）。如果欲将测量数据保持，可按下“保持”键（注意：不能在未按下量程键前按下“保持”键）。读数完成后应将“保持”键抬起，恢复到采样状态。测量完毕将电源键抬起（关）。如果显示窗口的左端只显示“1” 表明辐照度值超载，或表明在按下量程键前已误将“保持”键按下了，此时应按下更大的量程键或抬起“保持”键，正确操作。当显示窗口左上方出现“LOBAT”或“←”符号时，应更换机内电池。

维护

长期存放应在温度(0～40)℃､湿度<85%RH 的洁净环境中，避免仪器受强烈震动或摔打引起的损坏。